附件1：NJTECH2018-SBZB005项目需求

包一  真空吸附原位红外表征实验系统（定制，1套）

一、功能要求：

本实验系统要求实现以下主要功能：

1、酸碱催化剂表面吸附Pyridine吡啶、NH3、CO2等分子探针的原位红外活性测定和表征。

2、金属催化剂的活化处理及其表面吸附CO、H2等气体后的活性测定和表征。

3、催化剂表面气相反应原位红外表征实现催化剂机理研究。

4、催化剂剂真空处理及其原貌性质红外表征。

二、技术指标要求：

1、真空吸附歧管实验系统主要技术指标：

1.1、歧管系统体系极限真空度：5×10-3 Pa；

1.2、连接透射池的标准工作真空度：5×10-2 Pa；

1.3、达到标准真空度所需时间：初次启动时2～4小时，连续工作后30分钟1小时；

1.4、真空泵连续工作时间：冷却循环流量合适、通风良好时可以连续工作；

1.5、红外池最高工作温度：500℃；

1.6、复合真空计测量范围： 1.0×103 mbar ～ 1.0×10-7  mbar；

1.7、采用复合真空计，实现低、高真空量程自动切换，且连续显示真空度；

★1.8、全系统采用O圈密封Stopcock高真空阀门（无油脂污染，真空切换操作简便、可靠，不易损坏阀件）；

★1.9、主要系统部件由柔性波纹管连接组装（方便维修&维护，可拆卸、清洁）；

1.10、主要玻璃部件可拆卸、更换新部件（不需要现场动火焊接维修）；

1.11、红外池在实验中可接入真空系统保持在红外光谱仪样品仓（实现在线原位实验，提高实验效率）；

1.12、配置可拆卸的集气球、储液球，方便更换吸附剂；

1.13、采用高级铝镁合金型材构建系统机架，美观、坚固、耐用。

2、石英红外池主要技术指标：

2.1、极限真空度5×10 -4 mbar，最大耐压≤0.2Mpa；

2.2、最大加热功率：500 W,最高加热温度：500℃；

2.3、测温传感器类型：K161；

2.4、冷却方式：循环冷却水冷却；

★2.5、红外池池体和样品支架的连接与密封方式：石英快卸法兰密封（非传统油脂磨口密封）、卡箍连接；

2.6、光谱仪样品舱安装定位方式：光路预对准红外池支架安装固定；

2.7、红外池材质：熔炼加工高纯石英料；

2.8、红外池窗片：CaF2，Φ40 mm，Thickness 2 mm；

2.9、光谱透过开口尺寸：32 mm；

2.10、样品片最大尺寸：φ15×0.8mm。

三、基本配置要求：

1、大抽率（21 M3/h）合资产机械真空泵1台。

2、四级玻璃油扩散泵1台。

3、真空吸附歧管1套（采用GG-17玻璃制成，玻璃管壁厚度≧2mm）。

4、高真空歧管1套（采用GG-17玻璃制成，玻璃管壁厚度≧2mm）。

5、带O圈密封超高真空阀门1套共8个。

6、不锈钢波纹管共5根。

7、智能温控仪1台。

8、带液晶显示的复合真空计1台。

9、高、低真空传感器各1个。

10、高级铝镁合金系统机架1台。

11、高级安装紧固件、夹具20套。

12、备用法兰密封型石英透射红外池1套。

13、备用储液球2个、储气球1个。

14、高级铝镁合金系统移动工作台1套。

15、备件（温度传感器、进口O圈等）1套。

16、现场安装、调试服务3天。

四、其他要求：

1、无论采购文件是否提及，供应商所递交的响应文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等），否则将视为不合格供应商，其响应文件无效。同时，由于供货商违反国家相关强制性规定给采购人造成的损失由供货商承担。

2、供货期：合同签订后12周内，交货后30日内完成安装、调试、验收等工作。

3、质保期：质保期1年，质保期从验收合格后当日起计算。质保期结束前，须对货物进行一次免费的全面校正和维护保养，并保证性能达到货物出厂标准。

4、售后服务：

4.1、有任何设备硬件故障和损坏，24小时内技术响应，3天内排除故障；遇有重大玻璃部件损坏者，不超过2周更换歧管或修复完成；

4.2、对任何涉及红外真空吸附实验技术问题提供免费技术咨询；若需要采用新的特殊要求的反应池子、气体输入系统等来实现新的实验方法，乙方将继续提供技术支持和有偿服务；

4.3、在满足系统技术指标的条件下，可免费升级红外池使用要求。

5、付款方式：合同签订后预付合同款总额的30%，验收合格后付清尾款。

包二  分子筛膜连续合成装置（定制，1套）

一、功能要求：

1、装置可小批量制备工业规格分子筛膜，为工业放大生产膜管提供生产参数。

2、装置可小批量制备分子筛粉末，为工业放大生产分子筛提供生产参数。

二、基本配置及技术指标要求：

★1、分子筛膜连续合成装置包括，熬油循环加热单元（含导热油）、水热膜合成反应釜单元、水热晶体合成反应釜单元、冷油循环冷却单元（含导热油）、自动控制单元和导热油烟处理单元。

★2、加热温度为≥220摄氏度，反应料液升温和降温速率≥10摄氏度/分钟，压力为水热条件的自生压力；膜合成釜共2个，每个反应釜含有18个Φ50mm*1300mm管式反应釜，管内为水热合成膜的溶胶；釜壳程体积约为175L，壳程内走热导热油；水热晶体合成釜1个，有效合成体系为100L。

★3、设计图纸需具有压力管道设计资质单位设计，并具有水热反应釜设计经验；所有高位切换阀门都采用自动控制阀，自动控制单元实现自动切换加热和冷却切换等控制，控制等电器设备均需防爆。

4、两个熬油系统和一个冷却系统的循环泵均为一开一备用。

5、对微量导热油排空前进行回收等处理，含有相关处理单元。

6、配有配料釜1个，体积为100L。

7、配备油雾过滤、分离和处理系统，达到国家排放标准。

8、材质：列管式反应釜的管反应器以及水热晶体合成釜内釜为316L不锈钢，其余为304钢，在加热管路上配有耐高温保温材料。

9、配有产品操作说明书1份及必要材料工具，完成现场安装、调试和人员培训。

三、其他要求：

1、无论采购文件是否提及，供应商所递交的响应文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等），否则将视为不合格供应商，其响应文件无效。同时，由于供货商违反国家相关强制性规定给采购人造成的损失由供货商承担。

2、供货期：合同签订后3个月内，交货后30日内完成安装、调试、验收等工作。

3、质保期：质保期1年，质保期从验收合格后当日起计算。质保期结束前，须对货物进行一次免费的全面校正和维护保养，并保证性能达到货物出厂标准。

4、售后服务：要求生产厂商在中国大陆设立有固定维修站，并配备专业维修工程师，能提供及时、有效的售后服务。卖方终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如仪器设备出现问题，卖方要在4小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在48小时内上门维修。质保期内不得收取任何形式的上门费、人工费及材料费；质保期外上门费及人工费免除，材料费按市场同等价格收取。卖方提供终身免费技术支持，软件版本免费升级、更新、维护。

5、技术培训：卖方提供不少于两天的现场技术培训，包括使用操作、维护保养等。

6、验收方式：按货物技术指标及配件清单逐一验收。

包三  沼气膜分离示范装置（定制，1套）

一、功能要求：

1、装置可对CO2/N2以及CO2/CH4等混合气进行纯化，分离出二氧化碳气体。

2、装置可用于评价面向应用过程的气体膜组件的性能和稳定性。

二、基本配置及技术指标要求：

★1、操作压力≥16公斤，处理能力≥400标方/天。

★2、气体膜分离装置包括，气体压缩单元、吸附脱水预处理单元、二级膜分离单元、气相色谱和传感器成分检测单元、中控单元和安全控制单元。

★3、所有电器设备均需防爆；气体压缩单元包括16公斤压力进料压缩泵和8公斤压力二级膜进料泵。

4、吸附脱水预处理单元需要吸附和脱附功能，实现自动控制，现场无氮气发生器。

5、膜分离单元为二级膜分离器，配有N2加热吹扫膜，可加热活化膜元件。

6、气相色谱可分析CO2/N2以及CO2/CH4成分，成分分析实时显示。

7、中控系统中包括4个储罐的温度和压力显示以及指标6中4组温度和压力显示，具有自诊断功能。

8、质量流量计和活塞泵均采用进口品牌。.

9、缓冲罐：4个，体积为20~30L，具有压力容器证。

10、气相色谱具有FID和TCD检测器，配有2个进口十通和六通进样阀。

11、配有产品操作说明书1份及必要材料工具，完成现场安装、调试和人员培训，三包壹年。

12、材质：主体 材质为304或316L不锈钢。

三、其他要求：

1、无论采购文件是否提及，供应商所递交的响应文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等），否则将视为不合格供应商，其响应文件无效。同时，由于供货商违反国家相关强制性规定给采购人造成的损失由供货商承担。

2、供货期：合同签订后3个月内，交货后30日内完成安装、调试、验收等工作。

3、质保期：质保期1年，质保期从验收合格后当日起计算。质保期结束前，须对货物进行一次免费的全面校正和维护保养，并保证性能达到货物出厂标准。

4、售后服务：要求生产厂商在中国大陆设立有固定维修站，并配备专业维修工程师，能提供及时、有效的售后服务。卖方终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如仪器设备出现问题，卖方要在4小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在48小时内上门维修。质保期内不得收取任何形式的上门费、人工费及材料费；质保期外上门费及人工费免除，材料费按市场同等价格收取。卖方提供终身免费技术支持，软件版本免费升级、更新、维护。

5、技术培训：卖方提供不少于两天的现场技术培训，包括使用操作、维护保养等。

6、验收方式：按货物技术指标及配件清单逐一验收。

包四  质谱仪（允许进口，1套）

一、基本配置及技术指标要求：

1、质量数范围：1-300 AMU。

2、毛细管：1米长，不锈钢毛细管。

3、进样加热：加热均匀，温度≥200℃。

4、质谱仪检测器：法拉第杯（Faraday）/电子增倍器(C-SEM)。

5、质量数分辨率：0.5-2.5 AMU可调。

6、快速扫描速度：2ms ~60 s/AMU 可调。

★7、采样速率1～2 sccm。

8、浓度分辨率:<1 ppm。

9、MID模式可同时监测通道数：128组。

★10、仪器内部主要部件：仪器内部主要部均由同一厂家生产。

★11、真空系统：分流式分子泵：抽速: 67 L/s, 转速: 90,000 rpm/min,干泵: 膜片式无油干泵。

12、离子源和质谱仪专利技术：离子源和质谱仪专利技术：Gas-tight 离子源和并带场轴技术及偏压技术，灵敏度高，背景干扰低。

13、灯丝设计：双灯丝一体式设计，气密式铱灯丝，灯丝具有电流和压力 双重保护、防止在操作失误和进气的情况下等对灯丝的损坏。双灯丝设计，气密式离子源具偏压和横向场轴技术, 确保精准度

二、其他要求：

1、无论采购文件是否提及，供应商所递交的响应文件中所有内容均应是真实有效的；供应商所提供的产品或者服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、计量器具生产许可证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等），否则将视为不合格供应商，其响应文件无效。同时，由于供货商违反国家相关强制性规定给采购人造成的损失由供货商承担。

2、供货期：合同签订后3个月内，交货后30日内完成安装、调试、验收等工作。

3、质保期：质保期1年，质保期从验收合格后当日起计算。质保期结束前，须对货物进行一次免费的全面校正和维护保养，并保证性能达到货物出厂标准。

4、售后服务：要求生产厂商在中国大陆设立有固定维修站，并配备专业维修工程师，能提供及时、有效的售后服务。卖方终身提供免费的应用咨询及技术帮助。如仪器设备出现问题，卖方要在4小时内响应，提供电话指导、远程诊断、故障排除等服务，并保证能在48小时内上门维修。质保期内不得收取任何形式的上门费、人工费及材料费；质保期外上门费及人工费免除，材料费按市场同等价格收取。卖方提供终身免费技术支持，软件版本免费升级、更新、维护。

5、技术培训：卖方提供不少于两天的现场技术培训，包括使用操作、维护保养等。

6、验收方式：按货物技术指标及配件清单逐一验收。