附件1：NJTECH2017-SBZB109项目需求

包一  超滤+二级反渗透纯水装置（定制，1套）

一、功能要求：

超滤+二级反渗透纯水装置用来提供四栋六层楼的约120间实验室用纯水，源水按照南京市浦口区市政自来水设计，要求产水量3.0T/h，纯水储罐5000L。无需土建框架设备基础，只需一块平整场地即可。纯水装置放置地点为5*5平米正方形区域，整套装置的规划布局不得超出此范围，装置排布便于检修且美观。整套装置用电控制在10KW内。

二、技术指标要求：

★1、纯水装置系统工艺合理优化，最大程度考虑膜效能的利用率，并在整套系统中进行节能设计。膜元件、高压泵、自控系统必须为品牌产品。工艺必须包括（不仅限于）：前处理过滤器 ---超滤装置---一级RO处理系统---二级RO处理系统----杀菌装置。标书中需提供整套工艺流程和设备布局图。

★2、纯水出水水质综合脱盐率97%以上，二级反渗透后电导≤2us/㎝（温度20℃）。噪声尽量小，要求用户1米外不超过75分贝。

3、与物料接触的部分全部选用304不锈钢材质；膜分离机组整机采用不锈钢制造，模块化设计，整套设备检修方便；密封件材质采用食品卫生级的硅橡胶或氟橡胶。

4、采用PLC系统，通过自控系统实现完全自动控制，通过电磁流量计、压力变送器、温度传感器、静压式液位计等传感器对系统进行数据采集和分析；通过变频器、调节阀、泵和触摸屏设定的参数对系统进行控制；通过声光报警器和触摸屏实时报警画面进行报警。保证所有的操作均采用PLC自动控制，开关阀门和调节阀门自动调节，实现无人值守无间断连续化生产；每班安排1人进行巡检监控即可维持设备正常运行。

5、纯水装置设计、加工、制造、装配、安装、检查等符合以下国家相关标准或规范（不仅限于）：

1）JB/ZQ4000.3-86 焊接件通用技术条件

2）JB/ZQ4000.10-86 涂装通用技术条件

3）JB2932-86水处理设备制造技术条件

4）GB/T4942.2-93 低压电器外壳防护等级

5）GB50236-98现场设备工业管道焊接施工及验收规范

6）GB14048.5-93 机电式控制电路电器

7）GB1031-83,GB3505-83 表面粗糙度标准

8）GB50236-98 现场设备工业管道焊接施工及验收规范

9）GB 50093-2002 自动化仪表工程施工及验收规范

10）JB／T1472 泵用机械密封

11）GB5083-85 生产设备安全卫生设计

三、基本配置要求：

1、纯水装置1套。

2、2年内正常操作所需备件。

四、其他要求：

1、本设备为非标定制，须现有纯水管道对接，投标人如有需要，我方可提供纯水管道设计图，可勘察现场，联系人：陈敏（025-83172291/13914712958）。

2、本项目为交钥匙工程，在设备正常运行前，中标单位需负责所有的材料、安装和调试等。

3、中标单位对用户操作员及技术人员提供原理、操作、维修保养等全方位的培训，确保能够独立对系统进行操作和日常维修保养，以及常见故障处理等。

4、中标单位需提供竣工图纸，包括整个系统的所有流程图、平面图、焊点图，电气原理图、逻辑原理图、电气接线图、控制系统图等。

5、质保期：1年。在质保期限内，所供货物在操作规程内出现任何问题,供应商负责无偿维修或更换；接到维修电话、E-mail即时响应，24小时到达现场；质保期后,供应商终生提供及时的维修、维护。

6、供货期：合同签订后45天内。

★7、中标单位提供各部位维修保养频次清单，自提供之日起，供应商应保证至少10年内所有的备件都可以供应。

8、软件：系统软件升级后厂家免费对其更新。

9、交货地点：南京工业大学江浦校区内。

包二  在线气体分析仪（允许进口，1套）

一、功能要求：

通过测量气体成分的质量-电荷比，获得已经过测试的气体特征谱。在广泛的真空应用中，残余气体分析可提供关于真空系统条件方面的有用信息。气体浓度和气体混合物中各成分的分压也可以通过校准与测试气体来确定。

二、技术指标要求：

1、真空系统：

★1.1、分子泵抽速：67L/S；

★1.2、分子泵压缩比：> 1X10E11；

★1.3、分子泵的转速：1500HZ；

1.4、前级泵：无油隔膜泵；

1.5、分子泵组极限压力： ＜1X10-7 mbar；

1.6、工作电压：220V。

2、检测系统：

2.1、质量数：1-100；

2.2、测量通道的数量：128；

2.3、分辨率：0.5 - 2.5 u；

2.4、检测极限C-SEM (hPa) ：1•10-14；

2.5、测量速度MID：2ms - 60s/amu；

2.6、加热温度：200℃；

2.7、工作温度：150℃；

2.8、工作电压：220V。

三、基本配置要求：

| 组件 | 数量 |
| --- | --- |
| 真空泵组 | 2 |
| 真空规（真空计） | 2 |
| 质谱分析室 | 1 |
| 真空腔体 | 1 |
| 盲板（尺寸CF 40） | 3 |

四、其他要求：

1、质保期：1年。

2、供货期：合同签订后60天内。

3、培训服务：供货方提供免费技术培训。

包三  声发射系统（允许进口，1套）

一、功能要求：

声发射是指材料中局域源快速释放能量产生瞬态弹性波的现象，有时也称为应力波发射。材料在应力作用下的变形与断裂，是结构失效的重要机制之一。在大多数情况下，声发射信号十分微弱，人耳不能直接听见，需要借助灵敏的电子仪器才能检测到。这种通过使用仪器探测、记录和分析声发射信号，并利用声发射信号来推断声发射源的技术就称之为声发射技术。

1、要求系统能够测试承压管道内介质的泄漏，并对泄漏位置进行定位。

2、可对所有通道进行实时的波形、参数数据捕捉采集及时事后分析处理。

3、实时的时域波形及频域信号记录、处理、显示。

4、基于WINDOWS XP以上操作系统的全中文界面。

5、信号能进行各种谱分析、小波分析及模式识别。

6、可将波形与参数进行通用格式转化输出，如转化为excel\TXT格式文档。

7、提供撞击数、振铃计数、能量对时间等多种数据采集分析图。

8、对其他外部输入参数采集和记录。

二、技术指标要求：

# ★1、为保证系统具有最佳性能和数据传输速度，处理卡必须采用符合工业标准PCI总线结构或PCI-EXPRESS总线结构，不能是USB结构或其他结构的系统。

# ★2、带宽为1KHz-3MHz，系统的采样率不小于40MSPS/通道。

# ★3、瞬态波形通道：每个通道都能采集短波形和连续全波形，设备有连续波形流采集功能，并可独立设置采集速率、采样长度；可确保连续波形连续不间断上传。

# 4、不少于4通道的声发射系统，除包含所需通道的声发射采集处理卡外，其主机箱内必须包括适用于声发射采集处理卡的CPU、内存、硬盘、互联网接口及兼容Windows 7/10的操作系统，主机箱具有扩展功能，便于后期我们继续在原有系统基础上扩展其他的采集卡。

# 5、系统必须能在无人值守的情况下运行，能在无外接计算机情况下运行，能通过远程控制运行，在没有wifi情况下能运行。

# 6、每一通道在模数转换之前必须具有模拟滤波器以达到抗频混的效果。每个通道应具有由软件控制硬件实现的多个频率滤波段。要求数字滤波与采集卡现有的模拟滤波可联合使用，滤波阻带衰减可累加增强滤波效果。数字滤波可任意设置频率窗口，任选带通、带阻、高通、低通等不同滤波方式，可所有通道同时启用。

# 7、A/D分辨率：不少于18位。

# 8、每一个通道均要有声发射传感器自动测试标定功能, 既可发射也可接收标定信号。每一通道的传感器自动标定必须至少同时具有检测如下声发射特征的功能，即幅度，能量，振铃计数，持续时间。

# 9、系统最大数字化采样率： 每秒40M采样点。

# 10、硬件滤波器每一通道具有至少多高通及低通硬件滤波器，并可通过软件选择带宽组合多个滤波器进行滤波。

# 11、软件为中文化WINDOWS 7/10环境下声发射采集/分析软件，包括参数和波形采集、外参量输入采集。实时波形、参数表、声发射参数及波形特征参数的过门限到达时间、峰值到达时间、幅度、振铃计数、持续时间、能量、上升计数、上升时间等特征参数分析，信号的相关分析（自相关和互相关）、3-D图解定位分析。

# 12、可以对峰值定义时间（PDT）、撞击定义时间（HDT）及撞击闭锁时间（HLT）进行设置。

# 13、数据保存成为EXCEL格式或者TXT格式，便于数据后期处理。

# 14、谐振频率为150KHz探头4个，频率范围至少为100KHz-200KHz。

# 15、放大器4个：具有20dB、40dB、60dB三档可调的前置放大器，并具有传感器自动测试功能。

# 16、能用于采集其他传感器的信号，要求独立于声发射的采集卡，能够与采集时钟同步，并同时具有撞击驱动与时间驱动的功能。外参数采集的数据能够保存成为EXCEL格式或者TXT格式，便于数据后期处理。

# 17、外参数采集的数据波形能在软件中显示，能在软件中进行初步的滤波处理。

三、其他要求：

# 1、质保期：质保不小于2年

# 2、供货期：合同签订后90天内。

3、培训要求：设备验收合格后，中标单位公司派技术人员在使用单位对仪器的使用进行培训。