附件1：NJTECH2018-SBZB002项目需求

包一  纳米粒度仪（允许进口，1套）

一、功能要求：

1、可测量样品粒径大小。

2、可测量样品ZETA电位。

3、可测量样品分子量。

二、技术指标要求：

1、粒度测量：

★1.1、测量范围0.3-5000nm；

1.2、粒度检测角度：90°；

★1.3、光源为高稳定氦氖气体激光器；光源功率>3mW ,波长<635nm。采用APD雪崩式光电二极管检测器；

1.4、采用最新的高速数字相关器，>4000 通道,最小采样时间25纳秒；

1.5、温度范围：0ºC to 90ºC，温度精度:±0.1ºC。

2、ZETA电位测量：

2.1、可测量粒径范围：无实际限制；

2.2、最大样品浓度:40%w/v；

★2.3、可以测量ZETA电位的均值和分布。

3、软件功能：

3.1、中英文软件，具备SOP标准操作规程；

3.2、提供专家诊断程序，判断测试质量；

3.3、提供D10、D15、D50、D75、D90 等特征粒径参数。

三、基本配置要求：

1、主机1台。

2、中英文应用操作软件1套。

3、毛细管样品池10个。

4、10个独立电极。

5、玻璃样品池1个。

6、聚苯乙烯比色皿1盒。

7、电位标准品, 用于PH9.2的缓冲溶液，1支。

8、操作手册1套。

四、其他要求：

1、质保期：1年。

2、供货期：合同签订后90天内。

包二  场发射扫描式电子显微镜探头（允许进口，1台）

一、功能要求：

适用于Thermofisher Scientific Quanta250FEG场发射扫描式电子显微镜，兼容性良好。

二、技术指标要求：

★1、STEM分辨率: ≤0.8 nm@30kV。

2、信号：具有明场，暗场，高角环形暗场像。

3、信号混合：可以同时采集明场、暗场图像信号或者以上两种信号的混合。

4、小规格适配器设计，可快速、便捷的安装或卸载。

5、对于样品制备无特殊要求，可接受标准TEM Grid。

6、软件：与电镜操作软件兼容，最好可直接整合于电镜操作软件，与电镜的其他功能无缝衔接。

三、基本配置要求：

配有多样品（6样品以上）固定架。

四、其他要求：

1、质保期：1年。

2、供货期：合同签订后60天内。